SISTEMA DIAGNOSTICO PER COAGULAZIONE

All. B.2)

Scheda Tecnica riassuntiva dei requisiti obbligatori del sistema (da compilare)

| ANALIZZATORE | SI/NO o indicare | Riferimento pagina della documentazione prodotta |
| --- | --- | --- |
| Sistema cap-piercing a bordo strumento |  |  |
| Aghi dispensatori separati per campioni e per reagenti con sensore di livello |  |  |
| Utilizzo provette primarie di diverso tipo e/o coppette di reazione |  |  |
| Caricamento continuo dei campioni |  |  |
| Identificazione positiva del campione mediante lettore di barcode |  |  |
| Strumento di ultima generazione con sistema operativo Windows Xp o superiore |  |  |
| Prediluizioni automatiche, re-run e reflex-test automatici e configurabili dall’operatore |  |  |
| Calibrazioni memorizzabili per ogni metodica |  |  |
| Programma di gestione in tempo reale del controllo di qualità interno; elaborazione statistica con valore medio, DS, CV ed elaborazione grafica secondo Levey-Jennings |  |  |
| Strumento in grado di gestire metodiche diverse da quelle dell’Azienda aggiudicataria |  |  |
| Aggiornamento continuo della strumentazione e caricamento di nuove versioni del software interno |  |  |
| Manuali per l’uso e la manutenzione ordinaria giornaliera del sistema in lingua italiana |  |  |
| Tutti gli strumenti richiesti devono utilizzare gli stessi reattivi e consumabili ed avere la stessa interfaccia operatore |  |  |
| Stabilizzatori di corrente per ogni apparecchiatura e computer associato |  |  |
| Gruppo/i di continuità per ogni apparecchiatura (nonché computer associato) che assicurino un’autonomia operativa di almeno 30 minuti primi |  |  |
| Interfacciamento bidirezionale al LIS di Laboratorio |  |  |
| Presenza di sistema autodiagnostica, con registrazione degli errori, ed allarme di mal funzionamento per: mancanza campione; reattivo prossimo alla fine; malfunzionamenti vari; manutenzione giornaliera automatica |  |  |
| Software gestionale di settore coagulazione, Sistema in grado di ricevere e gestire tutti i dati da tutti gli analizzatori |  |  |

| SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE | SI/NO o indicare | Riferimento pagina della documentazione prodotta |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di un sistema esperto per la gestione dei pazienti in terapia anticoagulante collegato con la rete informatica presente presso il nostro servizio e con l’analizzatore preposto all’esecuzione delle analisi in laboratorio |  |  |
| Programma con utilizzo di tecnologia WEB |  |  |
| Gestione separata dei pazienti con Anti-vitamina K e anticoagulanti orali diretti (DOA) |  |  |
| Trasferimento e recupero dei dati relativi alla prescrizione della terapia anticoagulante orale (TAO), e di tutti i dati clinico-anamnestico dei pazienti in trattamento TAO esistenti ed in archivio. |  |  |
| Autorizzazione all’accesso ai dati da parte degli operatori tramite password a livelli differenziati |  |  |
| Inserimento simultaneo della terapia e dei dati clinici con l’attività segretariale, da due o più stazioni di lavoro |  |  |
| Referto personalizzabile con la possibilità di richiedere esami specifici per successivo controllo |  |  |
| Calcolo in tempo reale del Tempo Trascorso in range (TTR) per singolo paziente |  |  |
| Possibilità di organizzare gli appuntamenti (agenda) per fasce orarie configurabili secondo le esigenze |  |  |
| Range e target terapeutico associati alle diagnosi come codificato da FCSA (Federazione dei Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie Antitrombotiche) |  |  |
| Proposta automatica del dosaggio di farmaco attraverso algoritmo |  |  |
| Accesso protetto tramite password differenziata per tipologia di utenti |  |  |
| Archivio storico di pazienti non più attivi, con possibilità di ripristino dei pazienti già archiviati |  |  |
| Statistiche dei dati clinici e di monitoraggio con elaborazioni per diagnosi, tipo di farmaco, per complicanza |  |  |
| Possibilità di estrapolazione dei dati dal data base tramite query personalizzate, anche sui pazienti in archivio storico |  |  |
| Interfacciamento al gestionale del laboratorio per ricezione automatica del INR |  |  |
| Ricezione automatica dei risultati dal laboratorio, in tempo reale, alle postazioni ambulatoriali per la refertazione della terapia, attraverso la rete locale |  |  |
| Gestione della cartella clinica ed anagrafica del paziente |  |  |

| PER GLI ANALIZZATORI PORTATILI PER L’ESECUZIONE DI PT-INR | SI/NO o indicare | Riferimento pagina della documentazione prodotta |
| --- | --- | --- |
| alimentazione con batterie ricaricabili |  |  |
| sistema di misura ottico |  |  |
| quantitativo di campione necessario inferiore a 10 microL |  |  |
| disponibilità di un controllo di qualità esterno per la verifica analitica |  |  |
| memoria strumentale per archivio dati |  |  |

| REAGENTI | SI/NO o indicare | Riferimento pagina della documentazione prodotta |
| --- | --- | --- |
| PT: tromboplastina ricombinanate con fattore tissutale di origine umana |  |  |
| PT: insensibilità a dosaggi inferiori a 1 U/ml di eparina |  |  |
| APTT: elevata sensibilità alle carenze dei fattori della via intrinseca con un attivatore solubile a base di silice micronizzata |  |  |
| APTT: sensibilità accertata ai livelli terapeutici di eparina |  |  |
| APTT: reagente liquido pronto all’uso |  |  |
| Fibrinogeno: trombina bovina purificata con concentrazione non inferiore a 90 UNIH |  |  |
| AT: dosaggio di tipo funzionale basato su inibizione del FXa |  |  |
| D-Dimero: metodica immuno-turbidimetrica basata su particelle di lattice legate ad anticorpi monoclonali |  |  |

SISTEMA DIAGNOSTICO PER COAGULAZIONE

Scheda Tecnica riassuntiva dei requisiti a punteggio del sistema (da compilare)

| ORGANIZZAZIONE Caratteristiche del progetto | SI/NO o indicare | Riferimento pagina della documentazione prodotta |
| --- | --- | --- |
| Impatto del modello proposto sull’organizzazione dei laboratori(ad es: numero apparecchiature, dimensioni, uniformità di utilizzo, software gestionale di settore, ecc.) |  |  |

| APPARECCHIATURE Caratteristiche tecniche/strumentali | SI/NO o indicare | Riferimento pagina della documentazione prodotta |
| --- | --- | --- |
| Principio di lettura foto ottico quando si usa il canale coagulativo senza ridurre la produttività dello strumento |  |  |
| Modalità di visualizzazione, memorizzazione e stampa delle curve di formazione del coagulo quando si utilizza il canale coagualativo |  |  |
| Caricamento continuo dei reagenti e controlli. Indicare modalità operativa con riferimento al manuale dello strumento |  |  |
| Modalità di posizionamento e gestione dei campioni urgenti |  |  |
| Modalità di identificazione dei reagenti mediante lettore di bar-code al momento dell’introduzione del rack nello strumento con lettura multipla dei flaconi reagenti |  |  |
| Modalità di gestione del campione prelevato da tubo primario (minor volume necessario all’analisi indipendentemente dalla modalità operativa) |  |  |
| Modalità di visualizzazione delle curve derivate per i test PT e APTT |  |  |
| Gestione dei reagenti a bordo (anche flaconi multipli) con monitoraggio continuo dei test residui effettuabili |  |  |
| Modalità di calibrazione dello strumento |  |  |
| Strumentazione e reagenti della medesima ditta offerente (almeno per il 90% dei reattivi) |  |  |
| Modalità di gestione pre analitica dei campioni con possibilità di inserire range di accettabilità degli interferenti (campioni emolizzati, lipemici, itterici) per ogni tipologia di test |  |  |

| SOFTWARE APPLICATIVO PER GESTIONE TAO Caratteristiche gestionali | SI/NO o indicare | Riferimento pagina della documentazione prodotta |
| --- | --- | --- |
| Programma Tao con gestione della terapia AVK con algoritmi validati da studi clinici prospettici, multicentrici e internazionali (inserire riferimenti bibliografici a supporto) |  |  |
| Programma TAO con gestione score clinici dedicati (CHADS, CHADSVASC e HAS_BLED) per la valutazione del quadro clinico del paziente |  |  |
| Tipo di algoritmo per il suggerimento terapeutico durante la fase di induzione della terapia |  |  |
| Servizio di assistenza telefonica dedicato al programma TAO certificato da ente terzo |  |  |
| Programma Tao completo di sistema di backup del software che garantisca la sicurezza dei dati e permetta il ripristino dopo qualsiasi evento di failure |  |  |
| Possibilità di stampa automatica dell’impegnativa con contabilità delle prestazioni effettuate per singolo paziente |  |  |
| Elaborazioni statistiche per diagnosi, per farmaco e per complicanze |  |  |
| Centri utilizzatori (con analoghi carichi di lavoro, ovvero circa 40.000 accessi/anno) |  |  |
| Invio, con modalità automatica, di dati e di referti teraputici ai pazienti tramite fax e/o e-mail (nel rispetto delle normative vigenti riguardanti la privacy) |  |  |
| Supporto telefonico al paziente tramite numero verde (servizio certificato da ente terzo) |  |  |
| Indicatori specifici per paziente del rischio emorragico e trombotico |  |  |
| Connessione HTTPS garantita da un certificato SSL. |  |  |
| Per quanto riguarda gli analizzatori portatili per l’esecuzione di PT-INR: quantitativo di campione necessario inferiore a 5 microL |  |  |
| ASSISTENZA TECNICA |  |  |
| Assistenza remota per la strumentazione con modalità di condivisione in tempo reale e in completa sicurezza del desktop dello strumento adatta a consentire attività di troublueshooting, prevenzione e formazione a distanza. Servizio certificato da ente terzo (Allegare documentazione relativa alla modalità di svolgimento del servizio ed eventuali certificazioni) |  |  |
| Help-line tecnica e specialistica dedicata al settore coagulazione, accessibile mediante numero verde (servizio certificato da ente terzo) |  |  |

| REAGENTI, CQ, PLASMA RIFERIMENTO Caratteristiche | SI/NO o indicare | Riferimento pagina della documentazione prodotta |
| --- | --- | --- |
| Mantenimento di unico lotto per reagenti, calibratori, controlli di qualità per un periodo non inferiore a 12 mesi per almeno il 90% dei prodotti oggetto della fornitura (servizio certificato da ente terzo) |  |  |
| PT: Tromboplastina sensibile alla presenza di anticoagulanti anti -Xa e con un buon indice di responsività al farmaco (allegare pubblicazioni con indicazione dell’indice di sensibilità) |  |  |
| APTT: reagente con fosfolipidi di origine sintetica |  |  |
| D-DIMERO: reagente con elevata linearità, da indicare |  |  |
| D-DIMERO: reagente approvato da organizzazioni internazionali (es: FDA) per l’esclusione del tromboembolismo venoso |  |  |
| ANTITROMBINA Disponibilità di reagente con metodica cromogenica anti IIa |  |  |
| PROTEINA S LIBERA Test antigenico in grado di valutare direttamente la sola proteina S libera replicando quanto avviene in vivo (specificare l’anticorpo utilizzato) |  |  |
| PROTEINA S Test funzionale con metodica coagulativa |  |  |
| PROTEINA C FUNZIONALE test funzionale con metodica cromogenica |  |  |
| LAC (Lupus Anticoagulant) 2 tipologie di test differenti come da indicazioni ultime linee guida Pengo et al– 2009 ognuno dei quali abbinato a un test di conferma con lo stesso principio |  |  |
| vWF (von Willebrand factor) Test per lo studio della malattia di von Willebrand (antigene e attività) completamente automatizzabili sullo strumento offerto, con reattivi pronti all’uso. |  |  |
| DOAC (Test per il dosaggio dei farmaci anticoagulanti orali diretti) possibilità di esecuzione sulla strumentazione offerta dei test per il dosaggio dei nuovi farmaci anticoagulanti diretti |  |  |
| Per quanto riguarda il PT-INR eseguito su strumento portatile: utilizzo di tromboplastina ricombinante umana |  |  |

Firma del legale rappresentante della ditta ________________________________________