## Foglio1
Apparecchiatura
Descrizione
Società costruttrice
Modello
Anno di produzione
Anno di immissione sul mercato
Destinazione d’uso: per pazienti adulti e pediatrici/neonatali
(specificare)
Classificazione dispositivo medico in funzione della loro complessità e del potenziale rischio per il paziente
Classificazione CND
Caratteristiche Generali
Sistema di ultima generazione top di gamma destinato alle
procedure ortopediche e chirurgiche vascolari.
Ampia scala di modalità operativa (esempio fluoroscopia
manuale/automatica, fluoroscopia pulsata manuale/automatica,
fluorangiografia digitale pulsate, etc). Dettagliare
Sistema dotato di pacchetti software e di impostazioni dedicate
all’esecuzione di procedure interventistiche in ambito vascolare.
Dettagliare.
Sistema dotato di pacchetti software per acquisizione e
ricostruzione tridimensionali con ricostruzioni volumetriche.
Imaging completamente digitalizzato. Dettagliare
Carrello con doppio monitor ad elevata risoluzione da almeno
19’’.
Tempi di accensione e spegnimento rapidi. Dettagliare
Dotato di tutte le classi DICOM incluso Dose Structured
Report.
Stampante medicale comprensiva di ricariche per stampa di
almeno 1000 immagini)
Uscite video varie, USB, e connettività WLAN e LAN.
Dettagliare
STATIVO
Movimentazioni manuali e motorizzate
Arco a C perfettamente controbilanciato in tutte le parti in
movimento con numerose possibilità di posizionamento rispetto
al paziente. Dettagliare
Ottima manovrabilità e minimo ingombro (specificare LxHxP e
peso). Dettagliare
Ampia corsa verticale motorizzata. Dettagliare
Ampia corsa orizzontale almeno 20 cm. Dettagliare
Profondità arco (distanza arco-centro del fascio) non inferiore a
62 cm. Dettagliare
Rotazione orbitale motorizzare circa 120°/45°
Movimento rotazionale circa 200°
Distanza fuoco dettetore circa a 85 cm.
Spazio libero verticale di circa 80 cm.
Movimento isocentrico tridimensionale.
Puntamento ottico tramite laser. Dettagliare
Descrivere movimentazioni motorizzate e sistemi di sicurezza
(freni, velocità etc)
Controllo remotizzato dell’arco. Dettagliare
GENERATORE
Monoblocco di ridotte dimensioni, con potenza del generatore
di 25 kW ad alta frequenza. Dettagliare
Adeguato range di correnti. Dettagliare
Emissione pulsata sino a 25 impulsi al secondo e gestione
automatica/manuale preferibilmente in diversi step. Dettagliare
Possibilità di lavoro in grafia digital o cine
Possibilità di lavoro in fluoroscopia pulsata
TUBO RADIOGENO
Tubo radiogeno (marca, modello ed anno produzione) ad anodo
rotante con doppia macchia focale (grafica circa 0.6x0.6 e scopia
circa 0.3x0.3). Dettagliare
Dotato di sistemi di collimazione. Dettagliare
Dotato di sistema di raffreddamento con capacità termica
elevata (>= 300 kHU) e capace di scongiurare l’interruzione
della scopia durante la fase operatoria. Dettagliare
Sistemi di riduzione della dose. Dettagliare
Descrivere modalità di erogazione (es pedale, pulsante, etc).
Dettagliare
DETETTORE DIGITALE A PANNELLO PIATTO
Dimensioni non inferiori a 30x30 cm (FOV 900cm^2).
Calibrazione automatica continua. Dettagliare
Matrice di acquisizione non inferiore a 1024 x 1024 pixels
Dimensioni ridotte del pixel (inferiori a 200 micron)
Range dinamico adeguato. Dettagliare
Triplo campo di ingrandimento senza esposizione radiogena
Elevata risoluzione spaziale. Dettagliare
DQE Elevato (circa 70%).
INTERFACCIA UTENTE E SOFTWARE
Interfaccia multifunzione touch-screen e sistema di acquisizione,
visualizzazione e gestione delle immagini integrato. Dettagliare
Possibilità di elaborazione delle immagini in tempo reale.
Programmi anatomici preimpostati. Dettagliare
Sistema DAP, valori misurati e visualizzazione dose
complessiva.
Ampia possibilità di post-processing (es. zoom, rotazione,
ribaltamento, esaltazione contorni etc). Dettagliare
Pacchetto vascolare con programmi dedicati alle procedure
chirurgiche vascolari (sottrazione di immagini con funzione di
pixel-shift in tempo reale, landmarking, remasking,
roadmapping, massima opacificazione in tempo reale e postprocessing,
acquisizione con CO2). Dettagliare
Pacchetto per applicazioni volumetriche 3D
Dimensione FOV circa 16x16x16 cm
Software dedicato alla gestione ed elaborazione di immagini 3D
e visualizzazione MPR (es. MAR filtri, zoom etc). Dettagliare
Ricostruzione volumetrica. Dettagliare

## Foglio2
N.B. ALLEGARE IN FORMATO EXCEL
Apparecchiatura | Offerto
Descrizione
Fabbricante
Modello
Anno di produzione
Anno di immissione sul mercato
Destinazione d’uso
Classificazione CND
Numero di repertorio
Periodo di garanzia offerto
Generatore e Complesso radiogeno | Richiesto | Offerto
Potenza | ≥ 25kW
Range kV | specificare
Range mA | specificare
Ampiezza impulso | specificare
Cadenza di impulso | ≥ 25 p/sec
Tubo radiogeno ad anodo rotante (specificare RPM) | si, specificare
Fuoco piccolo | ≤ 0.3 mm
Fuoco grande | ≤ 0.6 mm
Capacità di dissipazione termica dell'anodo | specificare
Capacità di accumulo termico dell'anodo | specificare
Capacità di accumulo termico del monoblocco | specificare
Dissipazione termica continua del monoblocco | specificare
Sistema di controllo e gestione della temperatura del complesso radiogeno | si, descrivere
Sistema attivo di raffreddamento | si, descrivere
Filtrazione inerente | si, specificare
Filtrazione totale | si, specificare
Sistema di collimazione | si, descrivere
Regolazione automatica dei parametri di esposizione | si, descrivere
Sistema DAP | si, descrivere
Detettore digitale dinamico tipo flat panel con tecnologia CMOS | Richiesto | Offerto
Formato | ≥ 30*30 cm
Campi di vista | si, specificare
Dimensione del pixel | specificare
Dimensione della matrice di acquisizione | specificare
Profondità di digitalizzazione | specificare
Risoluzione spaziale | specificare
Range dinamico | specificare
DQE | specificare
Calibrazione automatica | si, descrivere
Griglia antidiffusione rimovibile | si, descrivere
Arco a C | Richiesto | Offerto
Peso | specificare
Ingombri | specificare
Movimento orbitale motorizzato | specificare
Angolazione | specificare
Range di rotazione (sbandieramento) | specificare
Movimento orizzontale | specificare
Movimento verticale motorizzato | specificare
Profondità dell'arco a C | specificare
Spazio libero verticale dell'arco a C (spazio detettore-moblocco) | specificare
SID | specificare
Memorizzazione posizioni | si, specificare
Freni e sistemi di sicurezza | descrivere
Carrello Portamonitor | Richiesto | Offerto
Peso | specificare
Ingombri | specificare
Display: - dimensione pannello - risoluzione - angolo di vista - contrasto - luminosità - movimentazioni
specificare
specificare
specificare
specificare
specificare
stampante termica | si
masterizzatore CD/DVD | si
Interfaccia di rete LAN e Wifi | si
Ingressi e uscite video | si, specificare
Interfaccia USB per esportazioni immagini | si, specificare
Capacità di archiviazione | specificare
Interfaccia utente e software | Richiesto | Offerto
Sistema integrato di acquisizione, elaborazione, visualizzazione e gestione delle immagini | si, descrivere
Interfaccia utente multifunzione di tipo touch screen e sincronizzata sui diversi dispositivi di controllo | si, descrivere
Monitor di preview con accesso a tutte le funzioni | si, descrivere
Dotato di pacchetti software completi per:
o Elaborazione in real-time | si, descrivere
o Pre e post-processing | si, descrivere
o Programmi anatomici dedicati | si, descrivere
o Acquisizione, elaborazione e visualizzazione di immagini 3D tramite tecnologia Cone Beam CT | si, descrivere
o Applicazioni vascolari | si, descrivere
o Riduzione della dose | si, descrivere
o Riduzione artefatti metallici | si, descrivere
o Gestione pazienti pediatrici ed obesi | si, descrivere
Esportazione immagini in formato DICOM di tipo for processing (raw data) | si, descrivere
Protocolli di acquisizione delle immagini dedicati al controllo di qualità del detettore digitale anche secondo protocolli impostabili dagli utenti | si, descrivere
Interfaccia DICOM con il supporto almeno delle seguenti service classes: Worklist, Send, Storage, Print, MPPS, Storage Commitment e Dose Structured Report. Prevedere tutte le ulteriori classi DICOM necessarie per una completa trasmissione, stampa e archiviazione delle immagini prodotte | si, specificare
Ulteriore dotazione | Richiesto | Offerto
HW e SW per integrazione 2D e 3D con sistema di neuronavigazione Brainlab in uso presso la Fondazione | si, descrivere
Sistema di puntamento laser integrato | si, descrivere
Pulsante emissione raggi | si, specificare
Pulsanti di emergenza | si, specificare
Pedale wifi multifunzione | si, descrivere
Maniglie per lo spostamento e la movimentazione | si, specificare
Sistemi di sicurezza | si, descrivere
Sistema UPS per la parte informatica | si, specificare
Touch screen di controllo posizionabile su tavolo operatorio dotato di carrello | si, descrivere
Joystick per la movimentazione dell’arco | preferenziale, descrivere
Interfaccia per iniettore angiografico | si, specificare
Eventuali migliorie offerte | descrivere

## Foglio3
Generatore e Complesso radiogeno:
· Generatore ad alta frequenza con potenza massima non inferiore a 25 kW, tensione massima in scopia e grafìa ≥ 120 kV e dotato di adeguato range di correnti
· Possibilità di fluoroscopia continua, fluoroscopia pulsata fino ad almeno 25 impulsi/sec e grafia
· Ampiezza di impulso variabile
· Dotato di regolazione automatica dei parametri di esposizione
· Tubo radiogeno ad anodo rotante, con caratteristiche di dissipazione/capacità termica tali da consentire un elevato carico di lavoro, dotato di doppio fuoco con dimensioni:
o fuoco piccolo ≤ 0.3 mm
o fuoco grande: ≤ 0.6 mm
· Sistema di controllo e gestione della temperatura del complesso radiogeno
· Monoblocco dotato di sistema di raffreddamento attivo per l'utilizzo in procedure che richiedono lunghi tempi di scopia
· Presenza di dispositivi di sicurezza per scongiurare il blocco dell’apparecchiatura a causa del surriscaldamento del complesso radiogeno
· Dotato di sistemi di collimazione e filtrazione
· Dotato di sistema per la centratura e la visualizzazione del campo di collimazione senza erogazione di raggi
· Sistema integrato di misura, visualizzazione, documentazione e memorizzazione almeno del prodotto dose-area (DAP) secondo quanto previsto dal D.lgs. 187/2000 e s.m.i.
· Visualizzazione in tempo reale di tutti i parametri di esposizione (kV, mA, s) durante l’uso dell’esposimetro automatico
Detettore digitale dinamico tipo flat panel con tecnologia CMOS:
· Formato del detettore almeno 30 cm x 30 cm, con possibilità di selezionare ulteriori campi di vista
· Ad elevate prestazioni in termini di risoluzione spaziale, range dinamico e di DQE
· Dotato di sistema di calibrazione automatico
· Dotato di griglia antidiffusione rimovibile
Arco a C:
· Arco a C perfettamente controbilanciato in tutte le parti in movimento con ampie possibilità di posizionamento rispetto al paziente
· Ottima manovrabilità e minimo ingombro
· Dotato di:
o ampio range di movimentazioni, sia motorizzate che manuali
o sistemi di sicurezza
o monitor touch screen
o interfaccia per il controllo dei movimenti
o possibilità di memorizzare posizioni
Carrello porta monitor:
· Compatto con ingombri il più ridotti possibile
· Dotato di:
o Display ad alta risoluzione e alto contrasto
o interfaccia touch screen
o stampante termica integrata bianco e nero
o masterizzatore CD/DVD
o interfaccia di rete LAN e Wifi
o ingressi e uscite video
o interfaccia USB per esportazione immagini
Interfaccia utente e software:
· Sistema integrato di acquisizione, elaborazione, visualizzazione e gestione delle immagini
· Interfaccia utente multifunzione di tipo touch screen e sincronizzata sui diversi dispositivi di controllo
· Monitor di preview con accesso a tutte le funzioni
· Dotato di pacchetti software completi per:
o Elaborazione in real-time
o Pre e post-processing
o Programmi anatomici dedicati
o Acquisizione, elaborazione e visualizzazione di immagini 3D tramite tecnologia Cone Beam CT
o Applicazioni vascolari
o Riduzione della dose
o Riduzione artefatti metallici
o Gestione pazienti pediatrici ed obesi
· Possibilità di esportare immagini in formato DICOM di tipo for processing (raw data)
· Possibilità di protocolli di acquisizione delle immagini dedicati al controllo di qualità del detettore digitale anche secondo protocolli impostabili dagli utenti
· Interfaccia DICOM con il supporto almeno delle seguenti service classes: Worklist, Send, Storage, Print, MPPS, Storage Commitment e Dose Structured Report. Prevedere tutte le ulteriori classi DICOM necessarie per una completa trasmissione, stampa e archiviazione delle immagini prodotte (dovranno essere forniti i relativi conformance statement).
L'apparecchiatura dovrà essere corredata di:
· HW e SW per integrazione con sistema di neuronavigazione Brainlab in uso presso la Fondazione
· Sistema di puntamento laser integrato
· Pulsante emissione raggi
· Pulsanti di emergenza
· Pedale wifi multifunzione
· Maniglie per lo spostamento e la movimentazione
· Sistemi di sicurezza
· Sistema UPS per la parte informatica
· Touch screen di controllo posizionabile su tavolo operatorio dotato di carrello
· Joystick per la movimentazione dell’arco (preferenziale)
Interfaccia per iniettore angiografico