## Foglio2
QUESTIONARIO TECNICO
FORNITURA DI N.35 SISTEMI PENSILI A DOPPIO BRACCIO PER TERAPIA INTENSIVA
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO
ANNO IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMA RELEASE
CND
N°REPERTORIO
CLASSE DI RISCHIO SECONDO DIRETTIVA 93/42 CE O REGOLAMENTO UE 2017/754
CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN ISO 11197
SITO CLINICO O DIMOSTRATIVO VISITABILE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
|  | REQUISITO MINIMO | REQUISITI APPARECCHIATURA OFFERTA | RIFERIMENTO DOCUMENTO
Quantità: 35 |  | Sì
Sistema pensile a doppio braccio per terapia intensiva, costituito da: |  | Sì
| unità pensile lato ventilazione con testata ad orientamento orizzontale (a sinistra del paziente) | Sì
| unità pensile lato infusionale, per il supporto dei sistemi infusionali, con testata ad orientamento verticale (alla destra del paziente) | Sì
| un unico aggancio al soffitto | Sì
| completo di quanto necessario per la corretta installazione, ivi incluso ogni elemento meccanico e di carpenteria necessario ad ancorare al solaio i sistemi offerti, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali barre Hilti, putrelle, travi, contropiastre, morsettiere e tutto quanto indispensabile per il corretto ancoraggio a soffitto e collegamento agli impianti di alimentazione elettrica, rete dati e dei gas medicali. | Sì (specificare)
Ogni sistema pensile deve: | avere la struttura portante ed i bracci realizzati in lega leggera, costituiti da estruso di alluminio verniciato con vernici atossiche e non intaccabili da sostanze disinfettanti e detergenti | Sì (specificare)
| avere superfici lisce, privi di interstizi, spigoli vivi e profili taglienti, per una facile ed accurata pulizia e disinfezione | Sì
| essere modulare: - con possibilità di agganciare in futuro ulteriori accessori, quali ad esempio barre normalizzate, bracci per aste porta-pompe, aste porta pompe, bracci porta-monitor, ecc.; - consentire di aumentare in futuro il numero delle prese elettriche e prese gas; - disponibilità di una vasta gamma di accessori; | Sì (specificare)
| avere prese elettriche e gas medicali per l’alimentazione delle apparecchiature distribuite preferibilmente su tutti i lati della testata tecnica | Sì (specificare)
| garantire una facile manovrabilità, bilanciamento e stabilità in ogni posizione | Sì
| ogni snodo deve avere un angolo di rotazione non inferiore a 330° con dispositivo di fine corsa regolabile almeno ogni 20° (saranno valutati positivamente step inferiori) | Sì (specificare)
| consentire di regolare i movimenti dei bracci tramite freni pneumatici/elettropneumatici o elettromagnetici azionabili in maniera indipendente; il sistema frenante deve garantire la massima sicurezza | Sì (specificare)
| mantenere il sistema di blocco continuamente attivo impedendo movimentazioni involontarie | Sì (specificare)
| essere dotato di sistemi di raccolta cavi su entrambe le testate | Sì (specificare)
Configurazione lato ventilazione
| unità pensile a due bracci (3 snodi) | Sì (specificare)
aventi lunghezza totale minima di 1400 mm
con una portata al braccio di minimo 80 Kg, garantita in qualunque posizione del braccio di sostegno
| movimentazione orizzontale del primo braccio e basculante del secondo braccio con un’escursione verticale di almeno 400 mm; maniglia per la movimentazione della testata posizionata in modo comodo e pratico; | Sì (specificare)
| testata tecnica porta utenze elettriche, dati e gas medicali ad orientamento orizzontale | Sì (specificare)
| testata tecnica di dimensioni compatte per una facile e veloce sanificazione | Sì (specificare)
| completa di sistema di ancoraggio per l’inserimento futuro di accessori, quali ad esempio bracci porta pompe o porta monitor, aste porta flebo | Sì (specificare)
| dotata di barra normalizzata | Sì (specificare)
Dotazione minima utenze | N°8 prese elettriche, singolarmente protette secondo le norme vigenti | Sì (specificare)
| N°1 presa per nodo equipotenziale | Sì (specificare)
| N°3 prese Ossigeno | Sì (specificare)
| N°3 prese Vuoto | Sì (specificare)
| N°3 prese aria medicale 5 bar | Sì (specificare)
| N°1 presa Evacuazione gas | Sì (specificare)
| N° 6 prese dati RJ45 | Sì (specificare)
| N°1 presa protossido di azoto (da installare soltanto su 4 Sistemi pensili della Terapia Intensiva Pediatrica) | Sì (specificare)
Configurazione lato infusionale
| unità pensile a due bracci (3 snodi) | Sì (specificare)
aventi lunghezza totale minima di 1400 mm
con una portata al braccio di minimo 140 kg, garantita in qualunque posizione del braccio di sostegno
| movimentazione orizzontale del primo braccio e del secondo braccio | Sì (specificare)
| testata tecnica porta utenze elettriche, dati e gas medicali ad orientamento verticale | Sì (specificare)
| testata tecnica di lunghezza non inferiore a 90 cm | Sì (specificare)
| testata tecnica costituita da un sistema verticale di dimensioni compatte per una facile e veloce sanificazione | Sì (specificare)
| completa, su tutti i lati della testata, di sistema di ancoraggio per l’inserimento di accessori, quali ad esempio barre normalizzate, piani di supporto, bracci porta pompe o monitor, aste porta flebo | Sì (specificare)
| possibilità di agganciare in futuro ulteriori accessori, su tutti i lati del pensile, in modo rapido ed ergonomico | Sì (specificare)
| n°2 piani di appoggio delle dimensioni di circa 500x400 mm con portata utile di circa 50 Kg | Sì (specificare)
| n°2 cassetti porta oggetti | Sì (specificare)
| n°1 braccio orientabile con interfaccia di tipo Vesa e ripiano porta-tastiera e porta-mouse per pc cartella clinica, avente una portata di almeno 14 Kg | Sì (specificare)
| n°1 braccio orientabile con interfaccia/adattatore per l’aggancio del monitor paziente (produttore e modello dei monitor verranno comunicati in fase di ordine), avente una portata di almeno 14 Kg | Sì (specificare)
| n°2 bracci orientabili completi di aste porta pompe infusionali aventi una portata di almeno 20 Kg; ciascuna asta deve consentire l’ancoraggio di pompe e/o sistemi di impilaggio pompe (rack); | Sì (specificare)
| n° 2 cestelli in acciaio inox porta cateteri completi di agganci necessari per il fissaggio | Sì (specificare)
| dotata di barra normalizzata posizionabile lungo tutta la colonna su qualsiasi lato | Sì (specificare)
Dotazione minima utenze | N°12 prese elettriche, singolarmente protette secondo le norme vigenti | Sì (specificare)
| N°1 presa per nodo equipotenziale | Sì (specificare)
| N°2 prese Ossigeno | Sì (specificare)
| N°2 prese Vuoto | Sì (specificare)
| N°2 prese aria medicale 5 bar | Sì (specificare)
| N° 6 prese dati RJ45 | Sì (specificare)
Accessori a completamento di ciascun sistema pensile | N°1 lampada da visita dotata di illuminazione regolabile fino ad almeno 25.000 lux, completa di braccio orientabile e tutto quanto necessario per l’ancoraggio al sistema pensile; presenza di comandi per la gestione dell’intensità luminosa | Sì (specificare)
| Sistema di illuminazione indiretta e notturna, preferibilmente con tecnologia led. Comandi luci in posizione comoda e facilmente raggiungibili | Sì (specificare)
Dichiarazione di conformità secondo le direttive di riferimento (conformità al nuovo regolamento dispositivi medici 2017/745 e s.m.i. o la rispondenza alle disposizioni transitorie previste dall’art. 120 dello stesso) |  | Sì
Garanzia full risk per almeno 12 mesi che includa: |  | Sì (specificare)
| illimitati interventi su chiamata | Sì (specificare)
| tutte le parti di ricambio, gli accessori e i materiali usurabili necessari al ripristino del corretto funzionamento del sistema offerto | Sì (specificare)
| tutti gli interventi di manutenzione preventiva secondo le modalità e le tempistiche definite dal fabbricante. Indipendentemente dalla periodicità indicata, entro la scadenza del periodo di garanzia dovrà comunque essere effettuata una verifica periodica e la relativa attività di manutenzione preventiva prevista dal fabbricante, inclusa l’esecuzione di una prova di sicurezza elettrica generale e particolare. Eventuali materiali consumabili e/o usurabili necessari all’esecuzione della manutenzione preventiva sono da ritenersi inclusi | Sì (specificare)
| le verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente alle norme CEI di riferimento | Sì (specificare)
| eventuali aggiornamenti software | Sì (specificare)
| assistenza telefonica entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta di intervento | Sì (specificare)
| intervento in loco entro 8 ore lavorative dalla ricezione della chiamata | Sì (specificare)
| tempo di risoluzione del guasto non superiore a 3 giorni lavorativi | Sì (specificare)
| tempo massimo di fermo macchina ammesso in un anno solare non superiore a 20 giorni/anno | Sì (specificare)
| esecuzione, su richiesta della Fondazione, di almeno 5 interventi/anno per modifica della configurazione dei sistemi offerti e/o supporto al personale della Fondazione (ad esempio per interventi di cablaggio, installazione prese elettriche/gas aggiuntive, installazione accessori ecc.). | Sì (specificare)
Consegna, installazione, collaudo
| Fase 1: consegna dei dispositivi di ancoraggio a soffitto, ovvero delle strutture di sostegno sulle quali fissare i sistemi pensili. La consegna dovrà essere effettuata direttamente in cantiere, entro e non oltre 30 giorni continuativi dal relativo ordine. Saranno valutati positivamente tempi di consegna inferiori. [Dichiarare tempi di consegna] | Sì (specificare)
| Fase 2: consegna di tutto il restante materiale, entro 60 giorni continuativi dalla data del relativo ordine. [Dichiarare tempi di consegna] | Sì (specificare)
| L’installazione e la messa in servizio dovranno essere completate entro i successivi trentacinque giorni solari dalla consegna. Saranno valutati positivamente tempi di installazione inferiori. [Dichiarare tempi di installazione] | Sì (specificare)